Опыт применения высокоточных ИК-пирометров 
«Термоскоп-004» на цементном заводе.

Контроль температуры клинкера на выходе из вращающейся печи имеет большое значение для повышения качества продукции и снижения расхода топлива во время обжига.

В настоящее время, в большинстве случаев, для контроля температуры клинкера используются ручные (переносные) пирометры или вообще глаз и опыт машиниста (обжигальщика) печи.

В июле 2001г. по инициативе «Сухоложского цементного завода» одна из вращающихся печей предприятия была оснащена ИК-пирометром «Термоскоп-004». Причем, на этой же печи был установлен импортный прибор спектрального отношения. После проведения предпроектных работ было принято решение установить пирометр 
«Термоскоп-004» на некотором удалении от ворот (2.5 м) по следующим причинам:

- Высокая температура окружающей среды около ворот – требуется водяное охлаждение.

- Высокая запыленность – требуется специальный отдув оптики.

Импортный прибор, установленный непосредственно на воротах печи, во время эксплуатации требовал постоянного технического обслуживания: чистка входного стекла (нет отдува объектива) и обеспечение непрерывной подачи охлаждающей жидкости.

Пирометр «Термоскоп-004» не требовал охлаждения, а его входное стекло не запылялось. В пирометре «Термоскоп-004», для устранения влияния пыли и дыма, был выбран алгоритм выборки максимальных значений за 5 секунд с небольшим сглаживанием пиковых значений.

После месяца эксплуатации было отмечено, что «Термоскоп-004» более адекватно реагирует на изменение температурного состояния печи и не реагирует на подсветку от факела горелки (фотоприемник «Термоскопа-004» работает в области 0.8 мкм – окно прозрачности продуктов сгорания природного газа).

После успешной опытной эксплуатации было принято решение демонтировать импортный прибор и ориентироваться только на показания ИК-пирометра 
«Термоскоп-004».

После года успешной эксплуатации ИК-пирометра «Термоскоп-004» нашего производства руководством «Сухоложского цементого завода» было принято решение об оснащении остальных вращающихся печей пирометрами «Термоскоп-004».